**Supplementary Table 4**: Results of ambient particulate matter filtration efficiency evaluation performed at MIT, recorded 10 days post treatment. Values are an average of 4 upstream and downstream measurements.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Cycles** | **0.3μm (SD)** | **0.5μm (SD)** | **1.0μm (SD)** | **ΔP (pa)** | **Vair (m/s)** | **T (°C)** | **Relative Humidity (%)** |
| **3M 1860** | 0 (control) | 95.84% (0.18) | 98.41% (0.52) | 100.00% (0.00) | 183.7 | 0.3 | 24.7 | 15.2 |
| 1 | 99.31% (0.04) | 99.76% (0.13) | 100.00% (0.00) | 183.2 | 0.024-0.1 | 25.2 | 14.4 |
| 2 | 97.71% (0.08) | 99.02% (0.30) | 100.00% (0.00) | 184.2 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.3 |
| 2 | 99.39% (0.09) | 99.68% (0.23) | 100.00% (0.00) | 184.8 | 0.024-0.1 | 25.4 | 14.4 |
| 3 | 99.08% (0.01) | 99.58% (0.42) | 100.00% (0.00) | 183.0 | 0.3 | 25.2 | 14.9 |
| 4 | 97.91% (0.11) | 99.17% (0.36) | 100.00% (0.00) | 182.6 | 0.3 | 25.3 | 14.7 |
| 5 | 98.43% (0.03) | 99.33% (0.30) | 100.00% (0.00) | 183.6 | 0.3 | 25.3 | 14.7 |
| **KC/Halyard 46767 (duckbill)** | 0 (control) | 99.86% (0.02) | 100.00% (0.00) | 100.00% (0.00) | 186.0 | 0.024-0.1 | 25.2 | 15.1 |
| 1 | 99.87% (0.03) | 99.97% (0.05) | 100.00% (0.00) | 186.5 | 0.024-0.1 | 25.3 | 13.9 |
| 2 | 99.92% (0.02) | 100.00% (0.00) | 100.00% (0.00) | 185.9 | 0.024-0.1 | 25.4 | 13.7 |
| 3 | 99.91% (0.03) | 99.98% (0.05) | 100.00% (0.00) | 184.8 | 0.024-0.1 | 24.8 | 15.6 |
| 4 | 99.76% (0.01) | 99.95% (0.09) | 100.00% (0.00) | 183.8 | 0.024-0.1 | 25.1 | 15.1 |
| 5 | 99.82% (0.06) | 100.00% (0.00) | 100.00% (0.00) | 184.4 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.8 |
| **Gerson 2130** | 1 | 95.62% (0.15) | 98.24% (0.33) | 100.00% (0.00) | 186.2 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.1 |
| 2 | 95.38% (0.25) | 98.27% (0.19) | 100.00% (0.00) | 185.4 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.0 |
| 3 | 93.81% (0.15) | 96.99% (0.41) | 100.00% (0.00) | 184.2 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.8 |
| **3M 8210** | 0 (control) | 99.39% (0.09) | 99.68% (0.23) | 100.00% (0.00) | 184.8 | 0.024-0.1 | 25.4 | 14.4 |
| 1 | 99.81% (0.03) | 99.92% (0.11) | 100.00% (0.00) | 184.0 | 0.3 | 25.4 | 13.8 |
| 2 | 99.40% (0.08) | 99.76% (0.14) | 100.00% (0.00) | 184.8 | 0.024-0.1 | 25.4 | 13.8 |
| 3 | 99.17% (0.02) | 99.80% (0.18) | 100.00% (0.00) | 183.8 | 0.4 | 25.3 | 14.7 |
| 4 | 99.13% (0.02) | 99.71% (0.20) | 100.00% (0.00) | 183.6 | 0.3 | 25.3 | 14.6 |
| **3M 9210/37021** | 0 (control) | 99.83% (0.01) | 99.98% (0.05) | 100.00% (0.00) | 186.1 | 0.024-0.1 | 25.2 | 14.6 |
| 1 | 99.92% (0.03) | 99.95% (0.06) | 100.00% (0.00) | 186.0 | 0.024-0.1 | 25.3 | 13.9 |
| 2 | 99.77% (0.03) | 99.95% (0.05) | 100.00% (0.00) | 182.0 | 0.024-0.1 | 24.3 | 16.0 |
| 3 | 99.19% (0.03) | 99.64% (0.23) | 100.00% (0.00) | 184.4 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.6 |
| 4 | 99.50% (0.05) | 99.73% (0.15) | 99.03% (1.67) | 184.0 | 0.024-0.1 | 25.3 | 14.6 |