**Supplemental Table 3. Automated vs Manual extraction**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Synthetic RNA copies in clinical matrix (per µl)** | **Mean Ct ± SD Manual (N1)** | **Mean Ct ± SD QIAcube (N1)** | **Mean Ct ± SD Manual (N2)** | **Mean Ct ± SD****QIAcube (N2)** | **Mean Ct ± SD Manual** **(Hs\_RP)** | **Mean Ct ± SD****QIAcube (Hs\_RP)**  |
| 103.4 | 30.76 ± 0.31 | 31.48 ± 0.13 | 30.61 ± 0.17 | 30.55 ± 0.17 | 30.33 ± 0.05 | 30.19 ± 0.11 |
| 34.48 | 32.42 ± 0.54 | 33.32 ± 0.11 | 32.36 ± 0.25 | 32.27 ± 0.15 | 30.41 ± 0.15 | 30.24 ± 0.21 |
| 10.34 | 34.16 ± 0.44 | 34.79 ± 0.61 | 33.85 ± 0.26 | 32.29 ± 0.60 | 30.43 ± 0.14 | 30.45 ± 0.11 |
| 3.44 | 36.49 ± 0.40 | 36.95 ± 1.24 | 35.65 ± 0.23 | 36.04 ± 0.90 | 30.25 ± 0.01 | 30.20 ± 0.11 |
| 1.72 | 38.27 ± 0.12 | 37.81 ± 0.87 | 36.53 ± 0.22 | 36.74 ± 0.59 | 30.19 ± 0.11 | 30.32 ± 0.07 |
| 0.86 | 37.12 ± 0.11 | 37.16 ± 0.06 | 37.72 ± 0.56 | 37.01 ± 0.70 | 30.50 ± 0.05 | 30.19 ± 0.04 |
| 0.34 | UND | 38.82 ± 0.06 | 37.91 ± 0.56 | 37.97 ± 0.12 | 30.46 ± 0.11 | 29.93 ± 0.16 |